### ZAPYTANIE OFERTOWE NR ........... /RTG/……… r.

NA WYKONANIE TESTÓW APARATU RTG:

AKCEPTACYJNYCH                     SPECJALISTYCZNYCH

- Zleceniodawca

| Nazwa zleceniodawcy |
| --- |
| Ulica: |  | Numer domu |  | Numer lokalu |  |
| Kod: |  | Miejscowość: |  |
| Numer telefonu: |  | NIP: |  |

2.  Miejsce zainstalowania/stosowania urządzeń radiologicznych

(wypełnić w przypadku kiedy adres jest inny niż w punkcie 1.)

| Nazwa zleceniodawcy |
| --- |
| Ulica: |  | Numer domu |  | Numer lokalu |  |
| Kod: |  | Miejscowość: |  |
| Numer telefonu: |  | NIP: |  |

3. Aparat RTG:

| Nazwa aparatu: |  | Rodzaj aparatu | aparat RTG stacjonarny | aparat RTG przewoźny | aparat RTG ramie C | Aparat RTG zębowy | Aparat RTG panorama | aparat TK wiązka stożkowa | fluoroskopia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obrazowanie cyfrowe | TAK/NIE | stanowiska pracy: szt. ............. | Kasety: szt. ........... | Negatoskop: szt. .............. | wywoływarka automatyczna | TAK/ NIE |

| Parametry używane klinicznie |
| --- |
| Ognisko używane klinicznie | Zakres wysokiego napięcia: | Natężenie prądu [mA] |
|  |  |  | od...............kV do ...............kV |  |  |  |  |  |
| Czas ekspozycji poniżej 100 ms |  |  |  |  |  | Obciążenie prądowe czasowe [mAs] dla80 kV |
| Czas ekspozycji powyżej 100 ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartswa półchłona HVL dla: ( wybierz) | Używana komora AEC (wybierz) |
| --- | --- |
| 70 kV | 80 kV | 90 kV | lewa | środkowa | prawa |
| FLUOROSKOPIA |
| Tryb radiografii | TAK/NIE | Fluorografia w procedurach kardiologicznych | TAK/ NIE |
| Monitory |
| Ilość: |  | Typ: |  |

4. Uwagi : …………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wizji miejsca zainstalowania urządzenia przed wystawieniem oferty.

| Metoda badawcza | Zakres | Niepewność |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokie napięcie | (40 – 155) kV | ± 1,20 % |
| 2. | Dokładność ustawienia wysokiego napięcia | Z obliczeń | ± 1,20 % |
| 3. | Powtarzalność wartości wysokiego napięcia | Z obliczeń | ± 1,20 % |
| 4. | Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu | Z obliczeń | ± 1,20 % |
| 5. | Czas ekspozycji | (0,01 – 60) s | ± 1,20 % |
| 6. | Dokładność ustawienia czasu ekspozycji | Z obliczeń | ± 1,20 % |
| 7. | Dawka pochłonięta w powietrzu | 0,1µGy – 0,1 Gy | ± 2,40 % |
| 8. | Warstwa półchłonna – HVL | Z obliczeń | ± 4,0% |
| 9. | Wydajność lampy | Z obliczeń | ± 1,0% |
| 10. | Powtarzalność wydajności lampy | Z obliczeń | ± 1,0% |
| 11. | Zmienność wydajności lampy w funkcji natężenia prądu | Z obliczeń | ± 1,0% |
| 12. | Zmienność wydajności lampy w funkcji obciążenia prądowo-czasowego | Z obliczeń | ± 1,0% |
| 13. | Wielkość ogniska lampy rtg | (0,3 – 6) mm | ± 2,0% |
| 14. | Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego | (0,3 – 3,00 )° | ± 3,50% |
| 15. | Odległość osi wiązki promieniowania rtg od środka rejestratora obrazu | (0,001 – 0,70) m | ±4,0% |
| 16. | Odległość środka pola rtg od środka pola świetlnego | (0,001 – 0,70) m | ±4,0% |
| 17. | Odległość środka pola świetlnego od środka rejestratora w szufladzie | (0,001 – 0,70) m | ±4,0% |
| 18. | Odległość między krawędziami pola promieniowania a polem świetlnym – kolimacja ręczna | (0,001 – 0,70) m | ±4,0% |
| 19. | Odległość między krawędziami pola promieniowania a rejestratorem obrazu – kolimacja automatyczna | (0,001 – 0,70) m | ±4,0% |
| 20. | Natężenie oświetlenia pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego | (0,5 –15000) lux | ±3,7% |
| 21. | Jednorodność obrazu kratki przeciwrozproszeniowej | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 22. | Gęstość optyczna | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 23. | Odległość pomiędzy ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu | (0,001 -3) m | ± 0,20 % |
| 24. | Różnica gęstości optycznych przy zmianie natężenia | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 25. | Różnica gęstości optycznych przy zmianie wysokiego napięcia | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 26. | Różnica gęstości optycznych przy zmianie grubości fantomu | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 27. | Różnica gęstości optycznych – czułość komór AEC | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 28. | Gęstość optyczna – wzmocnienie ekranu | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 29. | Odchylenie standardowe gęstości optycznej dla kasety kontrolnej | Z obliczeń | ± 1,0 % |
| 30. | Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich kaset | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 31. | Różnica gęstości optycznych – szczelność ciemni | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 32. | Różnica gęstości optycznych – oświetlenie robocze ciemni | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 33. | Gęstość minimalna w procesie wywoływania | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 34. | Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania | (0,02 – 4,50) | D ≤ 1: ΔD < ±6,0 % D > 1: ΔD < ±1,0 % |
| 35. | Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania | Z obliczeń | ± 2,5% |
| 36. | Luminancja negatoskopu | (0,05 – 9000) cd/m2 | ±5,8% |
| 37. | Niejednorodność luminancji powierzchni negatoskopu | Z obliczeń | ±5,8 % |
| 38. | Natężenie oświetlenia zewnętrznego negatoskopu | (0,5 – 1000) lux | ±3,7 % |
| 39. | Moc dawki | 0,1µGy – 0,1 Gy | ±3,0 % |
| 40. | Stosunek pola promieniowania X do pola widzenia wzmacniacza | Z obliczeń | ± 5,8 % |

………………………………………………………………………………..…

(data i podpis osoby wystawiającej zapytanie ofertowe)